# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

По данным Всемирной организации здравоохранения в настоящее время более 10% населения Земли страдает различными типами анемий. Наиболее предрасположенными к этому заболеванию являются женщины и дети. В некоторых регионах России заболеваемость анемией достигает 30 – 60%.

Под термином «анемия» понимают состояние, характеризующееся снижением концентрации гемоглобина в единице объема крови. Большое разнообразие факторов, приводящих к развитию анемий, усложняет задачу их диагностики на ранней стадии и формирования групп риска при скрининг-обследованиях.

Первичные изменения, приводящие к анемии, происходят на биохимическом уровне. Биохимические нарушения сопровождают изменения морфологических параметров эритроцитов, которые возникают задолго до клинического проявления анемии, затем происходит снижение концентрации гемоглобина (Воробьев А. И. 1985, Козинец Г. И., 2001).

Поэтому были сформулированы показатели назначения для диагностики анемии на ранней стадии, включающие размер и форму эритроцитов, и концентрацию гемоглобина.

В результате анализа существующих подходов и методов диагностики анемии показано, что они имеют ряд недостатков: отсутствие достоверной количественной оценки морфологических параметров эритроцитов, невозможность оценки формы эритроцитов. Морфологические параметры эритроцитов можно оценивать только по мазкам крови (Козинец Г.И., 1997)

Существующие методы оценки концентрации гемоглобина также имеют ряд недостатков, основным из которых является высокая токсичность используемых цианидных соединений, а также зависимость результатов от соблюдения пациентом  требований по подготовке к исследованию. В работах Козинца Г.И. показана принципиальная возможность оценки концентрации гемоглобина по мазкам крови, что важно при скрининг-обследованиях, однако результаты существенно зависят от качества приготовления мазков крови.

Таким образом, для проведения ранней диагностики анемий необходимо определение комплекса морфологических параметров эритроцитов и гемоглобина в мазках крови.

Существующие автоматизированные системы для анализа мазков крови не находят широкого применения в клинической практике вследствие недостаточной точности определения комплекса морфологических параметров эритроцитов.

Существенное влияние на результаты анализа мазков крови при любом методе анализа оказывает качество приготовления препаратов, которое остается основным источником погрешностей.

На сегодняшний день существуют количественные критерии качества приготовления мазков крови (Самородов А.В., 2002), однако, их пороговые значения зависят от особенностей приготовления мазков крови в конкретной лаборатории. Таким образом, совершенствование количественных критериев качества приготовления мазков крови, комплекса характеристик эритроцитов (КХЭ), безусловно, актуально.

Ни один из разработанных ранее методов не позволяет проводить раннюю диагностику анемии, т.е. измерять размер и форму эритроцитов и оценивать концентрацию гемоглобина. Поэтому разработка биотехнической системы анализатора ранней диагностики анемии, несомненно, является актуальной.

В результате проведенного анализа были сформулированы цель и задачи диссертационной работы:

Цель и задачи исследования

Целью данной работы является разработка биотехнической системы ранней диагностики анемии.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Исследование оптических свойств эритроцитов в мазке крови;

- Разработка метода оценки концентрации гемоглобина по мазкам крови;

- Разработка комплекса характеристик эритроцитов для ранней диагностики анемий;

- Разработка критериев качества мазков крови;

- Разработка и апробация анализатора ранней диагностики анемии.

Методы исследования

Поставленные задачи решались на основе теории биотехнических систем, скалярной теории дифракции, теории рассеяния, теории оптических систем, методов цифровой обработки изображений, методов математической статистики, методов обработки сигналов, теории автоматического управления, методов проектирования электронных средств.

Научная новизна

- Установлено, что измерение концентрации гемоглобина целесообразно проводить по значению оптической плотности монослоя окрашенных и неокрашенных мазков крови в диапазоне длин волн 400-440 нм, а также по значению оптической плотности, измеряемой по гемоизображению.

- Предложен комплекс характеристик эритроцитов: пространственные частоты экстремумов, пространственная частота затухания колебаний, интенсивность зарегистрированного гемоизображения, оптическая плотность монослоя мазка крови, обеспечивающий достоверную оценку морфологических параметров эритроцитов.

- Разработаны критерии качества приготовления мазков крови, основанные на вычислении эффективной площади корреляции, коэффициента направлений, относительной площади эритроцитов и средней интенсивности по изображению.

- Результаты апробации анализатора ранней диагностики анемии, основанные на взаимосвязи технических требований и технических характеристик проектируемого анализатора.

Практическая значимость

Практическая значимость диссертационной работы заключается в разработке метода количественной оценки качества приготовления препаратов и интегральной оценки морфологических параметров эритроцитов и концентрации гемоглобина, что позволяет стандартизировать исследование мазков крови и повышает диагностическую эффективность анализа мазков клеток крови за счет обнаружения патологии на ранней стадии.

Разработанная методика проектирования позволяет рассчитать технические характеристики анализатора, а также оценить возможность применения существующих систем для проведения ранней диагностики анемии.

Полученные данные после применения методов статистической обработки по оценке качества приготовления мазков крови и анализа морфологии подтвердили эффективность разработанных критериев качества и комплекс характеристик эритроцитов, метода измерения и макета анализатора ранней диагностики анемии.

Результаты работы позволяют рекомендовать анализатор ранней диагностики анемии к применению в гематологических лабораториях различных уровней и специализаций, а предложенный метод оценки качества приготовления мазков крови для определения области монослоя цитологических препаратов в онкологии и мазков крови животных.

Положения, выносимые на защиту

- Концентрация гемоглобина в крови пропорциональна оптической плотности мазков крови в диапазоне длин волн 400-440 нм (полоса Соре).

- Комплекс характеристик эритроцитов для ранней диагностики анемии включает форму, средний диаметр эритроцитов, которые определяются по  положению максимумов выборочного радиального пространственно-частотного спектра и концентрацию гемоглобина, пропорциональную оптической плотности мазков крови и гемоизображений.

- Критерии качества приготовления мазков крови включают эффективную площадь корреляции, коэффициент направлений, относительную площадь эритроцитов и среднюю интенсивность по изображению.

- Концентрация гемоглобина и средняя концентрация гемоглобина в эритроците пропорциональны соответственно логарифму оптической плотности, измеряемой по гемоизображению и логарифму оптической плотности сегментированных эритроцитов на гемоизображении в монослое, при этом погрешность оценки гемоглобина и MCHС по гемоизображению не превышает 6% и 5 % соответственно.

Апробация работы

Апробация работы проведена на базе лаборатории клинико-гематологических исследований НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН и цитологической лаборатории МНИОИ им. Герцена. Результаты представлены на выставках «Здравоохранение-2004», «Мир биотехнологии-2004», «Высокие технологии-2004», «НТТМ-2005», «Софтул-2005», «Здравоохранение-2005». Результаты работы внедрены в учебный процесс факультета «Биомедицинская техника» МГТУ им. Н. Э. Баумана. Основные положения работы доложены и обсуждены на V РНТК «Медико-технические технологии на страже здоровья», (г. Шарм Эль Шейх (Египет), 2003), IV Всероссийском научно-техническом семинаре «Проблемы метрологического обеспечения в здравоохранении и производстве медицинской техники» (г. Сочи, 2003), XIV РНТК «Фотометрия и ее метрологическое обеспечение» (Москва, 2004), V Всероссийском научно-техническом семинаре «Проблемы метрологического обеспечения в здравоохранении и производстве медицинской техники» (г. Сочи, 2004), Всероссийской научно-технической конференции «Биотехнические системы в XXI веке» (г. Санкт-Петербург, 2004), VI МНТК «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» (г. Владимир, 2004),VI РНТК «Медико-технические технологии на страже здоровья», (г. Ираклион (Греция), 2004), научно-технической конференции «Технологии живых систем» (Москва, 2004), XV РНТК «Фотометрия и ее метрологическое обеспечение» (г. Москва, 2005), Международной конференции «Образование через науку» (г. Москва, 2005), II евразийском конгрессе по медицинской физике и инженерии «Медицинская физика-2005» (г. Москва, 2005), VII РНТК «Медико-технические технологии на страже здоровья» (о. Родос, 2006), VII Всероссийский научно-технический семинар «Проблемы метрологического обеспечения в здравоохранении и производстве медицинской техники» (г. Сочи, 2006).

Публикации

По материалам диссертации опубликованы 2 научных статьи и 16 тезисов докладов на научных конференциях.

Объем и структура работы

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и приложений. Текст диссертации изложен на 165 страницах. В приложения вошли результаты экспериментальных исследований и сведения справочно-сопроводительного характера. Список литературы включает 139 библиографических источников. Диссертация проиллюстрирована рисунками, таблицами, графиками.

## СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность, научная новизна и практическая значимость исследования, сформулированы цель и задачи, а также положения, выносимые на защиту.

Первая глава посвящена обобщению литературных данных по общему клиническому анализу крови, анализу методов оценки эффективности эритропоэза и морфологических параметров эритроцитов для ранней диагностики анемии в клинической практике. Определены медицинские требования к морфологическому анализу и комплекс эритроцитов для ранней диагностики анемии.

В результате анализа литературных данных показано, что для визуального морфологического исследования необходимы фиксированные мазки крови, окрашенные по Романовскому. Стандартный анализ мазков крови включает 4 этапа: 1) нанесение и размазывание капли крови по предметному стеклу, 2) фиксация, 3) окрашивание, 4) микроскопическое исследование клеточных элементов.

На основании ранее проведенных исследований (Сафонова Л.П. 1998, Самородов А.В., 2002) и в результате анализа статистических свойств мазков крови и оптико-физических характеристик эритроцитов установлено, что мазок крови содержит 5 характерных зон, статистически достоверно отличающихся друг от друга (рис.1). Третья зона мазка крови соответствует визуально определяемой области монослоя.

1   2     3        4           5

Рис. 1. Зоны мазка крови

На основании анализа литературных данных сформулированы медицинские показатели назначения для диагностики анемии на ранней стадии, включающие размер эритроцитов, их форму и концентрацию гемоглобина.

Таблица 1.

#### Значения параметров ранней диагностики анемии в норме и при патологии

| Наименование | В норме | При патологии |
| --- | --- | --- |
| Эффективный диаметр , мкм | 7,6 (7,0 – 8,2) | 5,2 – 10 |
| СКО распределения по диаметрам d, мкм | 0,6 (до 0,8) | до 3 |
| Форма : всего пойкилоцитов, % | 3 | до 10 – 40 |
| Концентрация гемоглобина в крови (Hb), г/л | 120-160 | менее 120 (до 40), более 160 (до 300) |

Во второй главе проанализирована эффективность существующих систем для автоматизированного анализа мазков крови.

В результате анализа существующих подходов и методов диагностики анемии показано, что они имеют ряд недостатков: отсутствие достоверной количественной оценки морфологических параметров эритроцитов (для визуального метода), невозможность оценки формы эритроцитов (для проточного метода), отсутствие статистически достоверной оценки концентрации гемоглобина (для компьютерного метода).

Показано, что существующие методы оценки концентрации гемоглобина также имеют ряд недостатков, основным из которых является высокая токсичность используемых цианидных соединений. Стандартные методы оценки концентрации гемоглобина и их погрешности составляют соответственно 20-30% для метода Сали и сапонинового метода и 2-5% для гемихромного и гемоглобинцианидного методов.

Подтверждена необходимость количественной оценки качества приготовления мазков крови. Рассмотрен предложенный ранее визуальный критерий качества приготовления мазка крови (СамородовА.В., 2002), и установлена необходимость его совершенствования для проведения автоматизированного анализа эффективности эритропоэза.

В результате анализа медицинских требований установлена взаимосвязь параметров морфологического анализа эритроцитов и  измеряемых характеристик эритроцитов. В результате анализа комплекса характеристик морфологии эритроцитов показано, что данный комплекс является недостаточным для анализа эффективности эритропоэза, так как не содержит характеристик, позволяющих оценить концентрацию и содержание гемоглобина в мазке крови, что необходимо для ранней диагностики анемий.

В третьей главе проведен поиск критериев количественной оценки качества приготовления мазков крови и оценки морфологических параметров совокупности эритроцитов в мазке крови, обеспечивающих достоверную оценку качества приготовления мазков крови.

На основании исследований разработанного ранее критерия качества предложены  дополнительные количественные критерии качества приготовления препаратов, позволяющие обнаружить область монослоя в автоматизированном режиме и представленные в таблице 2.

Результирующий вектор признаков для классификации изображений выглядит следующим образом (1):

VP=SкорνHnnIср, 					(1)

где Sкор – средняя эффективная площадь корреляции;

Вычисляется по формуле (2):

Sкор=2π0∞0∞IRνJ02πνrνdνrdr,				(2)

где  ν - коэффициент направления;

Вычисляется по формуле (3):

ν=(S1−SCP)2+(S2−SCP)2+(S3−SCP)22, 			(3)

где Hnn – относительная площадь эритроцитов

Вычисляется по формуле (4):

Hnn=SЭРИТSОБЩ, 					(4)

где SЭРИТ – площадь гистограммы слева от 157 отсчета, SОБЩ – общая площадь под гистограммой.

ICP – средняя яркость по изображению (измеряется в относительных единицах от 0 до 255) (5).

IСР=1KNLi=0K−1di, 						(5)

Таблица 2.

Комплекс характеристик качества мазков крови

| # КОМПЛЕКС КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА МАЗКОВ КРОВИ |  | Взаимосвязь комплекса критериев качества с комплексом характеристик качества | КОМПЛЕКС ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА МАЗКОВ КРОВИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии качества | Обозначение |  | Обозначение | Характеристики качества |
| Средняя эффективная площадь корреляции | Sкор | Sкор=2π0∞0∞IRνJ02πνrνdνrdr | IR() | Радиальный пространственно-частотный спектр |
| Коэффициент направления | ν | ν=(S1−Sкор)2+(S2−Sкор)2+(S3−Sкор)22, Si=πri2 | ri | Радиус корреляции сечения двумерной ковариационной функции |
| Относительная площадь эритроцитов | Hnn | Hnn=SЭРИТSОБЩ | SЭРИТ | Площадь под гистограммой яркости от 0 до min между модами |
|  |  |  | SОБЩ | Общая площадь под гистограммой яркости |
| Средняя интенсивность по изображению | ICP | IСР=1KNLi=0K−1di | di | Значение гистограммы распределения яркости |

На основании анализа медицинских требований определена взаимосвязь морфологических параметров эритроцитов с измеряемыми характеристиками.

Предложен комплекс характеристик эритроцитов, определяемый по выборочному радиальному пространственно-частотному спектру монослоя, а также цветовым параметрам мазка крови, представленный в таблице 3.

Таблица 3.

Комплекс характеристик эритроцитов

| КОМПЛЕКС ПАРАМЕТРОВ ЭРИТРОЦИТОВ |  | Взаимосвязь комплекса характеристик эритроцитов с комплексом параметров эритроцитов | КОМПЛЕКС ХАРАКТЕРИСТИК ЭРИТРОЦИТОВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Обозначение |  | Обозначение | Характеристика, определяемая по ПЧС и по мазку крови |
| Эффективный диаметр |  | Κα=14i=14di=14m1νmin1+m2νmax1+m3νmin2+m4νmax2 | i | Пространственные частоты экстремумов ВРПЧС |
| СКО распределения по диаметрам | d | σd=0,4νз | з | Пространственная частота затухания колебаний ВРПЧС |
| Форма |  | V=SΚα, S=i=14di−Κα23, Κβ=V | ##### V | Коэффициент вариации пространственных частот экстремумов ВРПЧС |
| Гемоглобин | CHb | Φ=Φ0*е-kd, A=ln(Φ0/Φ), А=kd, CHb=a1+b1A CHb=a2+b2*lg(IRЭср) | ##### А | Оптическая плотность мазка крови |
|  |  |  | ##### IRЭср | Интенсивность эритроцитов по мазку |

### Полученные в процессе теоретических исследований результаты позволили сформулировать основные технические требования к анализатору ранней диагностики анемии. Для оценки качества приготовления мазка крови по значению средней яркости по изображению относительная погрешность формирования и регистрации интенсивности рассеянного света – не более 0,1. Для оценки качества приготовления мазка крови по значению эффективной площади корреляции неравномерность контраста изображения мазка крови – не более 0,2. Минимальная пространственная частота – не более 120 мм-1. Максимальная пространственная частота – не менее 670 мм-1. Площадь анализируемого участка монослоя мазка крови – не менее 0,1 мм2. Для оценки концентрации гемоглобина по значению оптической плотности мазка крови относительная погрешность – не более 0,13.

Четвертая глава посвящена разработке методики проектирования БТС  ранней диагностики анемии.

Сформулированы технические требования к анализатору ранней диагностики анемии (АРДА), позволяющему определять размеры и  форму эритроцитов и оценивать концентрацию гемоглобина в мазках крови и удовлетворяющие сформулированным выше медицинским требованиям.

На основании сформулированных технических требований и предложенного комплекса характеристик эритроцитов была разработана методика проектирования анализатора ранней диагностики анемии, основанная на взаимосвязи технических требований: неравномерность контраста по полю зрения, шаг дискретизации гемоизображения, поле зрения и коэффициент передачи предметного стола и технических характеристик проектируемого анализатора: соотношения сигнал/шум, разрешение камеры, фокусное расстояние фотообъектива, шаг углового перемещения предметного стола. Предложенная методика включает: расчет характеристик микроскопа, выбор приемника излучения для регистрации изображения, определение характеристик предметного столика.

Биотехническая система АРДА, отличительной особенностью которой являются система формирования изображения и автоматизированный предметный стол, представлена на рис. 2.

## БТС ранней диагностики анемии

# ОС

# СФИ

# МК

# ПС

# ПУ

# ПЭВМ

# СОИ

# В

# П

Рис. 2. БТС для ранней диагностики анемии

Связи:

вещественная

энергетическая

информационная

ОС – осветительная система

МК – мазок крови

## СФИ – система формирования изображения

СОИ – система отображения информации

В – врач

П – пациент

ПС – предметный стол

ПУ – плата управления

Разработана методика проектирования АРДА, включающая габаритный, светоэнергетический расчет и анализ погрешностей определения параметров пространственно-частотного спектра (ПЧС), расчет электрической схемы и проектирования платы управления АРДА. На основании проведенных расчетов компонентов макетов определена элементная база АРДА, содержащая оптические элементы отечественного производства и электронные компоненты отечественного и зарубежного производства.

В пятой главе приведены результаты экспериментальных исследований эффективности количественных критериев качества приготовления мазков крови и методов оценки концентрации гемоглобина вмазках крови. В соответствии с разработанной методикой проектирования и элементной базой рассчитан и собран макет АРДА. Для автоматизированной обработки регистрируемых изображений мазка крови написано универсальное программное обеспечение «ГемоСкан», позволяющее анализировать размер и форму эритроцитов и оценивать концентрацию гемоглобина.

Результаты исследований погрешности определения концентрации гемоглобина по средней интенсивности изображения эритроцитов представлены на Рис.3, 4. Относительная погрешность оценки концентрации гемоглобина по значению приведенной оптической плотности в полосе Соре составляет 5%, что удовлетворяет требованиям к допустимой погрешности определения концентрации гемоглобина.

Кроме того, в результате экспериментальных исследований было показано, что по гемоизображению можно оценивать MCH. Значение данного индекса пропорционально логарифму средней оптической плотности, измеряемой по гемоизображению. Относительная погрешность оценки MCH составила 5%.

| Hb, g/l A |  |
| --- | --- |
| Рис. 3 Оценка Hb по значениям оптической плотности |  |
| MCH, pg lg(I) |  |
| Рис. 4 Оценка Hb по значениям оптической плотности, измеряемой по гемоизображениию |  |

Результаты исследования погрешностей определения морфологических параметров эритроцитов для ранней диагностики анемии показали, что разработанный анализатор ранней диагностики анемии позволяет оценивать данные параметры с погрешностями, не превышающими допустимые установленные погрешности.

Наиболее критичной для оценки качества мазка крови является ошибка 2-го рода, так как оценку морфологических параметров эритроцитов необходимо проводить только в области монослоя. Для снижения вероятности ошибочной классификации гемоизображений установлены критерии качества, имеющие минимальные ошибки 2-го рода: эффективная площадь корреляции и коэффициент направлений (Таблица 5, 6).

Таблица 4.

Вероятности классификации гемоизображений (%)

|  | Критерии качества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ошибка классификации, % | Эффективная площадь корреляции Sкор | Коэффициент направлений ν | Относительная площадь эритроцита Hnn | Средняя яркость ICP |
| 1-го рода () | 41 | 37,25 | 27,75 | 31 |
| 2-го рода () | 14,5 | 13,5 | 30,5 | 29,75 |

Таблица 5.

Вероятности классификации гемоизображений (%)

|  | Совокупности критериев качества гемоизображений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ошибкаклассификации, % | Sкор, ν | Sкор, ν, Hnn | Sкор, ν, Hnn, ICP |
| 1-го рода () | 34,75 | 6 | 3 |
| 2-го рода () | 14,5 | 22,5 | 24,25 |

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

- В результате анализа научно-технических данных и современного состояния проблемы показана актуальность, практическая значимость и возможность создания биотехнической системы ранней диагностики анемии.

- Предложен комплекс характеристик эритроцитов, позволяющий измерять средний диаметр и форму эритроцитов и концентрацию гемоглобина по мазкам крови и обеспечивающий проведение ранней диагностики анемии при скрининг-обследованиях.

- Установлена взаимосвязь между концентрацией гемоглобина и оптической плотностью эритроцитов в мазках крови, позволяющая измерять концентрацию гемоглобина и среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците.

- Предложены критерии качества приготовления мазков крови, позволяющие в автоматическом режиме определять область препарата, пригодную для анализа, что повышает достоверность проводимой диагностики анемии и позволяет стандартизировать условия анализа мазков крови.

- Экспериментально установлено, что погрешность оценки средней концентрации гемоглобина в эритроците не превышает 5%, среднего содержания гемоглобина в эритроците 6%, среднего диаметра эритроцитов 2% и среднеквадратического отклонения распределения по диаметрам эритроцитов 4%.

- Разработана методика проектирования, позволяющая создать анализаторы мазков крови и оценить возможность применения существующих систем для проведения ранней диагностики анемии.

- Критерии качества  приготовления мазков крови могут быть использованы для автоматизации анализа цитологических препаратов в дифференциальной диагностике онкологических заболеваний, а также для создания контрольных материалов для тестирования анализаторов гематологических и цитологических препаратов.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

- Пространственно-частотный анализ морфологии эритроцитов в мазках крови / А. В. Самородов, И. Н. Спиридонов, А. В. Фролова и др.

// Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. – 2003. – №11. – С.65-70.

- Исследование критериев для автоматизированного обнаружения монослоя в мазках крови / А.В. Фролова, А.В. Самородов, И.Н. Спиридонов и др.// Медико-технические технологии на страже здоровья: Сб. докладов VII РНТК, г. Салоники (Греция), 2 – 9 октября 2005 г. – М., 2005. – С.134 – 135.

- Количественная  оценка  морфологических  параметров  эпителия  почки  при  доброкачественных  процессах  и раке / А.В. Самородов, Е.Н. Славнова, А.В. Фролова и др.// Медико-технические технологии на страже здоровья: Сб. докладов VII РНТК, г. Салоники (Греция), 2 – 9 октября 2005 г. – М., 2005. – С.155 – 156.

- Разработка комплекса характеристик эритроцитов / А.В. Фролова, А.В. Самородов, Е.Л. Семикина и др.// Медико-технические технологии на страже здоровья: Сб. трудов VIII НТК, о. Родос (Греция), 24 сентября – 1 октября 2006 г. – М., 2006. – С.68 – 71.

- Самородов А. В., Колючкина А. В., Спиридонов И. Н. Автоматизированный комплекс для анализа качества приготовления мазков крови

// Проблемы метрологического обеспечения в здравоохранении и производстве медицинской техники: Сб. докл. IV Всероссийского научно-технического семинара, г. Сочи 15 – 19 сентября 2003 г. – М., 2003. – С. 59-61.

- Самородов А. В., Колючкина А. В., Спиридонов И. Н. Формирование статистически обоснованных требований к аналитическим системам для эритроцитометрии// Проблемы метрологического обеспечения в здравоохранении и производстве медицинской техники: Сб. докл. IV Всероссийского научно-технического семинара, г. Сочи 15 – 19 сентября 2003 г. – М., 2003. – С. 63-64.

- Самородов А.В., Колючкина А.В., Спиридонов И.Н. Оценка качества приготовления мазков крови// Технологии живых систем: Материалы научно-технической конференции. – М., 2004. – С. 136 – 140.

- Самородов А.В., Фролова А.В., Спиридонов И.Н. Разработка биотехнической системы для морфометрии клеток крови// Биотехнические системы в XXI веке: Материалы ВНТК. – С.-Пб., 2004. – С.20-21.

- Фролова А.В., Самородов А.В., Спиридонов И.Н. Морфометрический анализ эритроцитов в мазках крови// Фотометрия и ее метрологическое обеспечение: Тез. докл. XIV РНТК. – М., 2004. – С. 155-157.

- Фролова А.В., Самородов А.В., Спиридонов И.Н. Оптико-цифровой метод оценки концентрации гемоглобина по мазкам крови

// Проблемы метрологического обеспечения в здравоохранении и производстве медицинской техники: Тез. докл. V Всероссийского научно-технического семинара, г. Сочи 21 – 24 сентября 2004 г. – М., 2004. – С. 51-53.

- Фролова А.В., Самородов А. В., Спиридонов И. Н. Разработка оптико-цифрового метода оценки концентрации гемоглобина по мазкам крови// Медико-технические технологии на страже здоровья: Сб. трудов VI РНТК, г. Ираклион (Греция), 10 – 17 октября 2004 г. – М., 2004. – С.143 – 146.

- Фролова А.В., Самородов А.В., Спиридонов И.Н. Разработка метода морфометрии эритроцитов в мазках крови// Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии: Сб. докл. VI МНТК. – Владимир, 2004. – Книга 1. – С.173-175.

- Фролова А.В., Самородов А.В., Спиридонов И.Н. Оценка концентрации гемоглобина в эритроцитах мазков крови// Фотометрия и ее метрологическое обеспечение: Тез. докл. XV РНТК. – М., 2005. – С. 144-146.

- Фролова А.В., Самородов А.В., Семикина Е.Л. Автоматизированная оценка морфологических параметров эритроцитов// Образование через науку: Тез. докл. Межд. конф. – М., 2005. –  С. 358.

- Фролова А.В., Самородов А. В., Славнова Е.Н., Спиридонов И. Н. Морфологические параметры эритроцитов// Медицинская физика-2005: Сборник материалов II евразийского конгресса по медицинской физике и инженерии. – М, 2005. –  С. 378-379.

- Фролова А.В., Самородов А.В., Спиридонов И.Н., Семикина Е.Л. Разработка биотехнической системы для анализа эффективности эритропоэза // Медико-технические технологии на страже здоровья: Сб. докладов VII РНТК, г. Салоники (Греция), 2 – 9 октября 2005 г. – М., 2005. – С.131 – 133.

- Фролова А.В., Самородов А.В., Спиридонов И.Н., Семикина Е.Л. Определение средней концентрации гемоглобина в эритроците по гемоизображению// Медико-технические технологии на страже здоровья: Сб. трудов VIII НТК, о. Родос (Греция), 24 сентября – 1 октября 2006 г. – М., 2006. – С.55 – 56.

- Фролова А.В., Самородов А.В., Спиридонов И.Н., Семикина Е.Л. Исследование оптической плотности мазков крови и определение средней концентрации гемоглобина в эритроците по гемоизображению// Медико-технические технологии на страже здоровья: Сб. трудов VIII НТК, о. Родос (Греция), 24 сентября – 1 октября 2006 г. – М., 2006. – С.57 – 58.